## Hoja1
|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA |  |  |  |  | CÓDIGO: GRF3MAN-FR41 VERSIÓN: 4.0 FECHA: 03-02-2025 PÁGINA: 1 DE 2
LISTA DE CHEQUEO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMAS, CUNAS Y SILLAS ELECTRICAS
EQUIPO |  |  |  |  | MARCA
MODELO |  |  |  |  | SERIE
ACTIVO FIJO |  |  |  |  | UBICACIÓN
ACTIVIDADES REALIZADAS | [7 empty] | FECHA
[8 empty] | C | NC | NA
Asegúrese de que el equipo se encuentre limpio, sin humedad, sin objetos extraños y carcasa en buen estado
Revisión general de etiquetas (Que no estén removidas o barradas)
Revisión estado físico de led, pulsadores y swiches del control de mano o de la baranda según aplique
Revisión cable de poder, protecciones, fusibles, enchufe y receptáculo
Revisión de ruedas (Posición libre de juego, giran y ruedan fácilmente, funcionamiento de los frenos)
Revisión de los diferentes movimientos
Revisión del sistema eléctrico (Caja de control, cables de conexión y motores)
Revisión sistema mecánico (Anclaje de barandas, freno central, visagras, pines de seguridad y pasadores)
Revisión tableros y termoformados
Revisión pintura
Revision de baterias internas
Limpieza y lubricación general
Pruebas de funcionamiento
SEGURIDAD ELECTRICA | [7 empty] | VALOR |  | NA
Red eléctrica L1-L2
Red eléctrica L1-gnd
Red eléctrica L2-gnd
Resistencia cable de poder EBP (≤ 0,2 Ω)
Corriente de fuga a tierra Neutro abierto (≤ 1000 µA)
Corriente de fuga a tierra Normal (≤ 500 µA)
Corriente de Fuga a chasis EBP Normal (≤ 100 µA)
Corriente de Fuga a chasis EBP Neutro abierto (≤ 500 µA)
Corriente de Fuga a chasis EBP Tierra abierta (≤ 500 µA)
OBSERVACIONES
|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA |  |  |  |  | CÓDIGO: GRF3MAN-FR41 VERSIÓN: 4.0 FECHA: 03-02-2025 PÁGINA: 1 DE 2
LISTA DE CHEQUEO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMAS, CUNAS Y SILLAS ELECTRICAS
EQUIPO |  |  |  |  | MARCA
MODELO |  |  |  |  | SERIE
ACTIVO FIJO |  |  |  |  | UBICACIÓN
OBSERVACIONES
REALIZADO POR |  |  |  |  | RECIBIDO POR
TABLA DE CONVENCIONES
C | CUMPLE |  | NC | NO CUMPLE |  | NA |  | NO APLICA