## Hoja1
|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA |  |  |  |  | CÓDIGO: GRF3MAN-FR40 VERSIÓN: 4.0 FECHA: 03-02-2025 PÁGINA: 1 DE 2
LISTA DE CHEQUEO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELECTROBISTURI Y ELECTROCAUTERIO
EQUIPO |  |  |  |  | MARCA
MODELO |  |  |  |  | SERIE
ACTIVO FIJO |  |  |  |  | UBICACIÓN
ACTIVIDADES REALIZADAS | [7 empty] | FECHA
[8 empty] | C | NC | NA
Asegúrese de que el equipo se encuentre limpio, sin humedad, sin objetos extraños y carcasa en buen estado.
Revisión general de etiquetas (Que no estén removidas o barradas)
Revisión estado físico de pulsadores, indicadores, display y swiches
Revisión cable de poder, protecciones, fusibles, enchufe y receptáculo.
Revisión de electrodo neutro
Revisión del pedal
Test de generador
Revisión de señales audibles
Revisión corte y coagulación
Limpieza general
Pruebas de funcionamiento
SEGURIDAD ELECTRICA | [7 empty] | VALOR |  | NA
Red eléctrica L1-L2
Red eléctrica L1-gnd
Red eléctrica L2-gnd
Resistencia cable de poder EBP (≤ 0,2 Ω)
Corriente de fuga a tierra Neutro abierto (≤ 1000 µA)
Corriente de fuga a tierra Normal (≤ 500 µA)
Corriente de Fuga a chasis EBP Normal (≤ 100 µA)
Corriente de Fuga a chasis EBP Neutro abierto (≤ 500 µA)
Corriente de Fuga a chasis EBP Tierra abierta (≤ 500 µA)
OBSERVACIONES
|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA |  |  |  |  | CÓDIGO: GRF3MAN-FR40 VERSIÓN: 4.0 FECHA: 03-02-2025 PÁGINA: 2 DE 2
LISTA DE CHEQUEO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELECTROBISTURI Y ELECTROCAUTERIO
EQUIPO |  |  |  |  | MARCA
MODELO |  |  |  |  | SERIE
ACTIVO FIJO |  |  |  |  | UBICACIÓN
OBSERVACIONES
REALIZADO POR: |  |  |  |  | RECIBIDO POR:
TABLA DE CONVENCIONES
C | CUMPLE |  | NC | NO CUMPLE |  | NA |  | NO APLICA