## Hoja1
|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA |  |  |  |  | CÓDIGO: GRF3MAN-FR102 VERSIÓN: 5.0 FECHA: 03-02-2025 PÁGINA: 1 DE 2
LISTA DE CHEQUEO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VENTILADORES, BLENDER Y NEOPUFF
EQUIPO |  |  |  |  | MARCA
MODELO |  |  |  |  | SERIE
ACTIVO FIJO |  |  |  |  | UBICACIÓN
ACTIVIDADES REALIZADAS | [7 empty] | FECHA
[8 empty] | C | NC | NA
Asegurece de que el equipo se encuentre limpio, sin humedad , sin objetos extraños y etiquetas en buen estado
Revisión carro de transporte y ruedas
Revisión mangueras de oxígeno y aire, y sus respectivos conectores
Revisión del buen estado de Pantalla – Display. (Sistema touch screen)
Revisión del buen estado de pulsadores, pilotos, perillas y controles
Verificación de sistema neumático
Limpieza general
Autonomía de la batería
Revisión estado de las valvulas
Pruebas de funcionamiento
SEGURIDAD ELECTRICA | [7 empty] | VALOR |  | NA
Red eléctrica L1-L2
Red eléctrica L1-gnd
Red eléctrica L2-gnd
Resistencia cable de poder EBP (≤ 0,2 Ω)
Corriente de fuga a tierra Neutro abierto (≤ 1000 µA)
Corriente de fuga a tierra Normal (≤ 500 µA)
Corriente de Fuga a chasis EBP Normal (≤ 100 µA)
Corriente de Fuga a chasis EBP Neutro abierto (≤ 500 µA)
Corriente de Fuga a chasis EBP Tierra abierta (≤ 500 µA)
OBSERVACIONES
|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA |  |  |  |  | CÓDIGO: GRF3MAN-FR102 VERSIÓN: 5.0 FECHA: 03-02-2025 PÁGINA: 2 DE 2
LISTA DE CHEQUEO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VENTILADORES, BLENDER Y NEOPUFF
EQUIPO |  |  |  |  | MARCA
MODELO |  |  |  |  | SERIE
ACTIVO FIJO |  |  |  |  | UBICACIÓN
OBSERVACIONES
REALIZADO POR |  |  |  |  | RECIBIDO POR
TABLA DE CONVENCIONES
C | CUMPLE |  | NC | NO CUMPLE |  | NA |  | NO APLICA