## Hoja1
|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA | [5 empty] | CÓDIGO: GRF3MAN-FR56 VERSIÓN: 5.0 FECHA: 03-02-2025 PÁGINA: 1 DE 2
LISTA DE CHEQUEO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INCUBADORA Y LAMPARAS DE CALOR RADIANTE
EQUIPO |  |  | INCUBADORA DE TRANSPORTE |  |  | MARCA |  | Medix
MODELO |  |  | TR-200 |  |  | SERIE |  | 3152-21
ACTIVO FIJO |  |  | 572808 |  |  | UBICACIÓN |  | HOSPITALIZACION GINECO-OBSTETRICIA
ACTIVIDADES REALIZADAS | [8 empty] | FECHA
[9 empty] | C | NC | NA
Asegúrese de que el equipo se encuentre limpio, sin humedad, sin objetos extraños y carcasa y etiquetas en buen estado
Revisión de alarmas y configuración (Hora, fecha y alarmas generales)
Revisión estado físico de pulsadores, indicadores luminosos, display y swiches
Revisión cable de poder, protecciones, fusibles, enchufe y receptáculo
Revision general de accesorios (Sonda de temperatura de piel, cable de balanza)
Revision de empaques, juntas, visagras, puertas y mangas
Realización del test
Revisión de balanza
Revisión de gabinete y ruedas
Revision de resistencia
Revisión de ventilador
Revisión del sistema de humidificación
Revisión modulo sensor
Revisión plataforma colchon y estado del colchon
Revision de la bateria reeplacela de ser necesario
Limpieza general
Pruebas de funcionamiento general
PRUEBA DE BALANZA | [8 empty] | VALOR
1Kg
PRUEBA DE DECIBELES | [8 empty] | VALOR
≤60dB
SEGURIDAD ELECTRICA | [8 empty] | VALOR |  | NA
Red eléctrica L1-L2
Red eléctrica L1-gnd
Red eléctrica L2-gnd
Resistencia cable de poder EBP (≤ 0,2 Ω)
Corriente de fuga a tierra Neutro abierto (≤ 1000 µA)
Corriente de fuga a tierra Normal (≤ 500 µA)
Corriente de Fuga a chasis EBP Normal (≤ 100 µA)
Corriente de Fuga a chasis EBP Neutro abierto (≤ 500 µA)
Corriente de Fuga a chasis EBP Tierra abierta (≤ 500 µA)
|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA | [5 empty] | CÓDIGO: GRF3MAN-FR56 VERSIÓN: 5.0 FECHA: 03-02-2025 PÁGINA: 2 DE 2
LISTA DE CHEQUEO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INCUBADORA Y LAMPARAS DE CALOR RADIANTE
EQUIPO |  |  | INCUBADORA DE TRANSPORTE |  |  | MARCA |  | Medix
MODELO |  |  | TR-200 |  |  | SERIE |  | 3152-21
ACTIVO FIJO |  |  | 572808 |  |  | UBICACIÓN |  | HOSPITALIZACION GINECO-OBSTETRICIA
OBSERVACIONES
REALIZADO POR | [5 empty] | RECIBIDO POR
TABLA DE CONVENCIONES
C | CUMPLE |  |  | NC | NO CUMPLE |  | NA |  | NO APLICA