## BÚSQUEDA
BUSQUEDA 🔎 | 572061
ACTIVO FIJO | 572061
EQUIPO | DESFIBRILADOR
MARCA | Comen
MODELO | S5
SERIE | S5230703013
SERVICIO | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN

## FORMATO
|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA | [5 empty] | CÓDIGO: GRF3MAN-FR56 VERSIÓN: 5.0 FECHA: 03-02-2025 PÁGINA: 1 DE 2
LISTA DE CHEQUEO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INCUBADORA Y LAMPARAS DE CALOR RADIANTE
EQUIPO |  |  | DESFIBRILADOR |  |  | MARCA |  | COMEN
MODELO |  |  | S5 |  |  | SERIE |  | S5230703013
ACTIVO FIJO |  |  | 572061 |  |  | UBICACIÓN |  | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN
ACTIVIDADES REALIZADAS | [8 empty] | FECHA
[9 empty] | C | NC | NA
Asegúrese de que el equipo se encuentre limpio, sin humedad, sin objetos extraños y carcasa y etiquetas en buen estado | [8 empty] | X
Revisión de alarmas y configuración (Hora, fecha y alarmas generales) | [8 empty] | X
Revisión estado físico de pulsadores, indicadores luminosos, display y swiches | [8 empty] | X
Revisión cable de poder, protecciones, fusibles, enchufe y receptáculo | [8 empty] | X
Revision general de accesorios (Sonda de temperatura de piel, cable de balanza) | [8 empty] | X
Revision de empaques, juntas, visagras, puertas y mangas | [10 empty] | X
Realización del test | [8 empty] | X
Revisión de balanza | [10 empty] | X
Revisión de gabinete y ruedas | [8 empty] | X
Revision de resistencia | [8 empty] | X
Revisión de ventilador | [10 empty] | X
Revisión del sistema de humidificación | [10 empty] | X
Revisión modulo sensor | [8 empty] | X
Revisión plataforma colchon y estado del colchon | [8 empty] | X
Revision de la bateria reeplacela de ser necesario | [10 empty] | X
Limpieza general | [8 empty] | X
Pruebas de funcionamiento general | [8 empty] | X
PRUEBA DE BALANZA | [8 empty] | VALOR
1Kg | [8 empty] | N/A
PRUEBA DE DECIBELES | [8 empty] | VALOR
≤60dB | [8 empty] | N/A
SEGURIDAD ELECTRICA | [8 empty] | VALOR |  | NA
Red eléctrica L1-L2 | [10 empty] | X
Red eléctrica L1-gnd | [10 empty] | X
Red eléctrica L2-gnd | [10 empty] | X
Resistencia cable de poder EBP (≤ 0,2 Ω) | [10 empty] | X
Corriente de fuga a tierra Neutro abierto (≤ 1000 µA) | [10 empty] | X
Corriente de fuga a tierra Normal (≤ 500 µA) | [10 empty] | X
Corriente de Fuga a chasis EBP Normal (≤ 100 µA) | [10 empty] | X
Corriente de Fuga a chasis EBP Neutro abierto (≤ 500 µA) | [10 empty] | X
Corriente de Fuga a chasis EBP Tierra abierta (≤ 500 µA) | [10 empty] | X
|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA | [5 empty] | CÓDIGO: GRF3MAN-FR56 VERSIÓN: 5.0 FECHA: 03-02-2025 PÁGINA: 2 DE 2
LISTA DE CHEQUEO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INCUBADORA Y LAMPARAS DE CALOR RADIANTE
EQUIPO |  |  | DESFIBRILADOR |  |  | MARCA |  | COMEN
MODELO |  |  | S5 |  |  | SERIE |  | S5230703013
ACTIVO FIJO |  |  | 572061 |  |  | UBICACIÓN |  | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS EXPANSIÓN
OBSERVACIONES
REALIZADO POR | [5 empty] | RECIBIDO POR
TABLA DE CONVENCIONES
C | CUMPLE |  |  | NC | NO CUMPLE |  | NA |  | NO APLICA