## BÚSQUEDA
BUSQUEDA 🔎 | 571192
ACTIVO FIJO | 571192
EQUIPO | MICROSCOPIO
MARCA | Zeiss
MODELO | PRIMOSTAR 3 | 546033
SERIE | 3186005444
SERVICIO | LABORATORIO CLÍNICO

## FORMATO
|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA | [5 empty] | CÓDIGO: GRF3MAN-FR44 VERSIÓN: 4.0 FECHA: 03-02-2025 PÁGINA: 1 DE 2
LISTA DE CHEQUEO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROSCOPIO, COLPOSCOPIO, FRONTOLUZ LAMPARA DE HENDIDURA, EQUIPOS DE ORGANOS
EQUIPO |  |  | EQUIPO DE ÓRGANOS |  |  | MARCA |  | WELCH ALLYN
MODELO |  |  | 767 |  |  | SERIE |  | 7229
ACTIVO FIJO |  |  | 541701 |  |  | UBICACIÓN |  | URGENCIAS ADULTOS
ACTIVIDADES REALIZADAS | [8 empty] | FECHA
[9 empty] | C | NC | NA
Asegúrese de que el equipo se encuentre limpio, sin humedad, sin objetos extraños y carcasa en buen estado
Revisión general de etiquetas (Que no estén removidas o barradas)
Revisión estado físico de pulsadores, indicadores, display y swiches
Revisión cable de poder, protecciones, fusibles, enchufe y receptáculo
Revisión de ruedas (Posición libre de juego, giran y ruedan fácilmente, soporte seguro de los fijadores y de los frenos)
Revisión del pedal de mando
Revisión del sistema eléctrico
Revisión sistema optico (Porta objetos, lentes, prisma)
Revisión estado de objetivos, tubo y otros accesorios montados en el microscopio
Revisión bombillo
Control calidad de la imagen (Zoom, enfoque, aperturta del campo luminoso, filtro de protección térmica y filtro UV)
Reemplazo de baterías internas
Limpieza general
Pruebas de funcionamiento
SEGURIDAD ELECTRICA | [8 empty] | VALOR |  | NA
Red eléctrica L1-L2
Red eléctrica L1-gnd
Red eléctrica L2-gnd
Resistencia cable de poder EBP (≤ 0,2 Ω)
Corriente de fuga a tierra Neutro abierto (≤ 1000 µA)
Corriente de fuga a tierra Normal (≤ 500 µA)
Corriente de Fuga a chasis EBP Normal (≤ 100 µA)
Corriente de Fuga a chasis EBP Neutro abierto (≤ 500 µA)
Corriente de Fuga a chasis EBP Tierra abierta (≤ 500 µA)
OBSERVACIONES
|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA | [5 empty] | CÓDIGO: GRF3MAN-FR44 VERSIÓN: 4.0 FECHA: 03-02-2025 PÁGINA: 2 DE 2
LISTA DE CHEQUEO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROSCOPIO, COLPOSCOPIO, FRONTOLUZ LAMPARA DE HENDIDURA, EQUIPOS DE ORGANOS
EQUIPO |  |  | EQUIPO DE ÓRGANOS |  |  | MARCA |  | WELCH ALLYN
MODELO |  |  | 767 |  |  | SERIE |  | 7229
ACTIVO FIJO |  |  | 541701 |  |  | UBICACIÓN |  | URGENCIAS ADULTOS
OBSERVACIONES
REALIZADO POR | [5 empty] | RECIBIDO POR
TABLA DE CONVENCIONES
C | CUMPLE |  |  | NC | NO CUMPLE |  | NA |  | NO APLICA