## BÚSQUEDA
BUSQUEDA 🔎 | 573323
ACTIVO FIJO | 573323
EQUIPO | SISTEMA DE MONITOREO FISIOLOGICO INVASIVO (MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO)
MARCA | Edan
MODELO | iM70
SERIE | 360080-M20912910001
SERVICIO | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA

## FORMATO
|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA |  |  |  |  | CÓDIGO: GRF3MAN-FR35 VERSIÓN: 4.0 FECHA: 03-02-2025 PÁGINA: 1 DE 2
LISTA DE CHEQUEO MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITORES DE SIGNOS VITALES, PULSOXIMETROS Y ELECTROCARDIOGRAFOS
EQUIPO |  |  |  |  | MARCA
MODELO |  |  |  |  | SERIE
ACTIVO FIJO |  |  |  |  | UBICACIÓN
ACTIVIDADES REALIZADAS | [6 empty] | FECHA
[7 empty] | C | NC | NA
INSPECCIÓN FÍSICA |  | Asegúrese de que el equipo se enuentre limpio, sin humedad, sin objetos extraños y carcasa en buen estado.
Verifique que los rotulos y etiquetas se encuentren en buen estado y legibles.
Limpieza del equipo
ALIMENTACIÓN |  | Cable AC
Enchufe/ receptáculo
Contacto entre la toma de entrada del instrumento y el conector del cable de conexión
Interruptores / Swiches
Protecciones / Fusibles
Estado y funcionamiento de la batería
FUNCIONAMIENTO |  | Autocomprobación de encendido
Fecha y hora correctas
Verificacion de estado de los modulos multiparametros CO, BIS, PICCO (Anclaje, pilotos, contactos y conectores)
Estado y funcionamiento de ECG (Cable troncal, latiguillos)
Estado y funcionamiento de GA
Estado y funcionamiento de ICG
Estado y funcionamiento de CO2
Estado y funcionamiento de RM (Mecanica respiratoria)
Estado y funcionamiento de NIBP (Manguera, brazalete, conectores, acoples y fugas)
Estado y funcionamiento de SPO2 (Sensor y extensión)
Calibracion de parametros desde el menu según corresponda
Estado y funcionamiento de IBP (Cable)
Estado y funcionamiento de la temperaura (Sensor )
Funcionamiento de la impresora
PANTALLA |  | Estado de la pantalla y touch screen del equipo
Calibracion de touchscreen
Configuracion de brillo
Configuración de control de visualización
ALARMAS |  | Indicadores luminosos
Señales audibles
|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA |  |  |  |  | CÓDIGO: GRF3MAN-FR35 VERSIÓN: 4.0 FECHA: 03-02-2025 PÁGINA: 2 DE 2
LISTA DE CHEQUEO MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITORES DE SIGNOS VITALES, PULSOXIMETROS Y ELECTROCARDIOGRAFOS
EQUIPO |  |  |  |  | MARCA
MODELO |  |  |  |  | SERIE
ACTIVO FIJO |  |  |  |  | UBICACIÓN
SEGURIDAD ELECTRICA | [6 empty] | VALOR |  | NA
Red eléctrica L1-L2
Red eléctrica L1-gnd
Red eléctrica L2-gnd
Resistencia cable de poder EBP (≤ 0,2 Ω)
Corriente de fuga a tierra Neutro abierto (≤ 1000 µA)
Corriente de fuga a tierra Normal (≤ 500 µA)
Corriente de Fuga a chasis EBP Normal (≤ 100 µA)
Corriente de Fuga a chasis EBP Neutro abierto (≤ 500 µA)
Corriente de Fuga a chasis EBP Tierra abierta (≤ 500 µA)
OBSERVACIONES
REALIZADO POR |  |  |  |  | RECIBIDO POR
TABLA DE CONVENCIONES
C | CUMPLE |  | NC | NO CUMPLE |  | NA | NO APLICA